Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny                                		    Radom, dn. 18.08.2022r.

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

ZP-19d/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę urządzeń medycznych dla potrzeb Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129) – dalej ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Pakiet II

Komora Laminarna 1 szt

1. Dotyczy zapisów SWZ – prosimy o odstąpienie od zapisu ‘’ Urządzenia medyczne będące przedmiotem dostawy ze wszystkimi elementami winny posiadać oznakowanie CE oraz wszelkie wymagane prawem dokumenty, deklaracje i wpisy warunkujące dopuszczenie w służbie zdrowia na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych’’ – komory laminarne nie są urządzeniami medycznymi

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogów konieczności spełnienia przez komorę warunków urządzenia medycznego, czyli: oraz wszelkie wymagane prawem dokumenty, deklaracje i wpisy warunkujące dopuszczenie w służbie zdrowia na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych . Urządzenie powinno dalej posiadać oznakowanie CE.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o szerokości zewnętrznej 1350 mm ?

Odpowiedź 2

Nie, zamawiający określił maksymalną szerokość zewnętrzną komory.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o szerokości wewnętrznej 1045 mm ?

Odpowiedź 3

Nie, zamawiający określił minimalną szerokość zewnętrzną komory.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z szybą elektryczną uchylną ?

Odpowiedź 4

Zamawiający dopuszcza komorę z szybą elektryczną (przesuwanie góra -dół) oraz jako opcję dodatkową szybę uchylną na gazowych siłownikach

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z blatem składającym się z 4 segmentów ?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej składającej się z 4 segmentów.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z poziomem hałasu 54 Db?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej o poziomie hałasu ≥ 51 dB.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z szyba uchylną na gazowych siłownikach umożliwiającą umycie wewnętrznej strony szyby frontowej ?

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuści taką możliwość (jako opcja dodatkowa), pod warunkiem spełniania wymogu poruszania się elektrycznie szyby góra - dół jako podstawowej opcja pracy szyby w komorze laminarnej.

Pytanie 8

Prosimy o określenie drogi transportowej? Wąskie drzwi , korytarze , winda (jakich wymiarów). Instalacja na którym piętrze?

Odpowiedź 8

Droga transportowa - budynek wielopiętrowy, dostawa na 3 pietro, budynek bez windy, w drodze do miejsca transportu drzwi standardowe o wymiarach (90 - 120 cm).

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy  z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp modyfikuje zapisy SWZ w ten sposób, że:

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

Pkt. 4 ppkt. 6) otrzymuje brzmienie:

- Urządzenia medyczne będące przedmiotem dostawy ze wszystkimi elementami winny posiadać oznakowanie CE oraz wszelkie wymagane prawem dokumenty, deklaracje i wpisy warunkujące dopuszczenie w służbie zdrowia na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych. Wymóg  konieczności spełnienia warunków urządzenia medycznego nie dotyczy komory laminarnej (Pakiet II)

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

w.z.  Kanclerza

mgr inż. Małgorzata Makowiecka