……………….., dn. …………………… 2026 r.

(miejscowość, data)

| DANE WYKONAWY |  |
| --- | --- |
| Nazwa firmy: |  |
| Adres siedziby: |  |
| Telefon: |  |
| NIP: |  |
| Regon: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Osoba do kontaktu z Zamawiającym: |  |

Znak sprawy: AAZ-053-231/18/26

WN-053_AAZ/01572/2026

Termin składania ofert do:  10.11.2026 r.

na adres m.kaszewska@urad.edu.pl do godz. 10.00

Dostawa do: 11.12.2026 r. – postepowanie zakończone umową z Wykonawcą

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: Zakup wibrometru laserowego na potrzeby Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

tj. zakup dotyczy:

Dostawa fabrycznie nowego, kompletnego i gotowego do eksploatacji dopplerowskiego wibrometru laserowego 100 kHz przeznaczonego do bezkontaktowego pomiaru drgań, wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprogramowaniem, dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi oraz szkoleniem dla pracowników Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymogi:

- Przedmiot umowy dostarczony do Zamawiającego ma być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz gotowy do eksploatacji, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i nie może być przedmiotem żadnych praw osób trzecich.

- posiada dotykowy wyświetlacz o przekątnej co najmniej 5”, pozwalający na podgląd parametrów i sterowanie

- zasada działania bazuje na efekcie Dopplera

- pozwala na bezkontaktowy pomiar drgań w odległościach w zakresie co najmniej
od 0,4 m do 30 m

- posiada funkcję automatycznego ustawienia ostrości wiązki lasera

- wyposażony jest w widzialny laser klasy 2 o mocy nie większej niż 1 mW, zgodny z IEC/EN 60825-1; dopuszcza się rozwiązanie równoważne zapewniające nie gorszą funkcję pomiarową i poziom bezpieczeństwa

- umożliwia pomiar drgań w zakresie częstotliwości od DC do co najmniej 100 kHz

- umożliwia pomiar prędkości drgań w zakresie od co najmniej 5 mm/s do co najmniej 2 m/s

- umożliwia pomiar przemieszczenia drgań w zakresie od co najmniej 0,001 mm do co najmniej 50 mm

- umożliwia pomiar przyspieszenia drgań w zakresie od co najmniej 1 m/s2 do co najmniej 100 000 m/s2

- wibrometr musi zostać wyposażony zarówno w interfejs analogowy, cyfrowy - połączenie z komputerem przy użyciu kabla sieciowego Ethernet oraz interfejsu WIFI

- posiada wyjścia lub funkcje udostępniające sygnał prędkości, przemieszczenia i przyspieszenia drgań; wszystkie te funkcje są dostarczone, uruchomione i objęte ceną oferty

- posiada adaptacyjną funkcję poprawy jakości sygnału podczas pomiaru powierzchni słabo odbijających światło, co najmniej równoważną funkcjonalnie z adaptacyjnym wzmocnieniem sygnału

- wyposażony w wyjście analogowe co najmniej ±4 V (pełen zakres) ze złączem BNC

- wyposażony w co najmniej dwa przełączane filtry górnoprzepustowe o częstotliwościach granicznych w zakresie 10-200 Hz (-3 dB); dopuszcza się realizację cyfrową

- umożliwiający ustawienie pasma pomiarowego co najmniej w zakresach do 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 25 kHz, 50 kHz oraz 100 kHz

- zestaw zawiera oprogramowanie do sterowania i akwizycji sygnału drganiowego, z licencją pozwalającą na legalne korzystanie z całego zestawu; wszystkie wymagane funkcje, w tym rejestracja danych oraz łączność Ethernet i WiFi, są uruchomione i objęte ceną oferty

- umożliwiający pracę w zakresie temperatur od co najmniej +5°C do 40°C

- posiadający stopień szczelności co najmniej IP64

- pobór mocy nie większy niż 25 W

- waga nie przekraczająca 3,5kg

- zgodny z normami:

a) laser safety IEC/EN 60825-1

b) Electrical safety IEC/EN 61010-1

c) EMC IEC/EN 61326-1

- zestaw zawiera:

a) zasilacz o napięciu 12V

b) niezbędne przewody i walizkę transportową

c) stabilny statyw z głowicą 3D umożliwiającą precyzyjne ustawienie

położenia punktu pomiarowego

d) dokumentację techniczną

e) instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim

- gwarancja minimum 12 miesięcy

- termin dostawy: nie później niż do dnia 11 grudnia 2026 r.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia kompletnego stanowiska do siedziby Zamawiającego;

- przeprowadzenia szkolenia dla minimum 6 pracowników Zamawiającego, w wymiarze minimum 1 dnia roboczego.

Szkolenie powinno obejmować co najmniej:

- przygotowanie urządzenia do pracy,

- konfigurację parametrów pomiarowych,

- wykonywanie pomiarów drgań,

- obsługę oprogramowania,

- zapis i podstawową analizę danych,

- zasady bezpiecznej eksploatacji urządzenia laserowego.

___________________________________________________________________________

# Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego :

KRYTERIUM CENA:

za cenę  BRUTTO   w wysokości:  ………………………………………… zł

(słownie:………………………………………………………………………………..złotych)

w tym NETTO   w wysokości:  …………….…...... zł

(słownie:………………………………………………………………..……………… złotych)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | J.M Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto |
|  | wibrometr laserowy Model: | 1 |  |  |

Akceptuję/oświadczam poniższe:

- Warunki płatności: przelew odroczony - 14 dni.

- Warunki i termin realizacji dostawy:  do 11.12.2026 r.

- Ofertę należy złożyć:  do 10.11.2026 r. godz. 10.00.

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

- Minimalny okres gwarancji na urządzenia: 12 miesięcy.

- Powyższa cena obejmująca sprzęt, transport, uruchomienie i szkolenie stanowiskowe.

  - Jednocześnie oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalegam z płatnością podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  - Oświadczam(my), że ja (my) niżej podpisany(ni) działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/wpisu w odpowiednim rejestrze, jestem/jesteśmy upoważniony/ upoważnieni do reprezentowania ww. wykonawcy.

  - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

- Zamawiający wymaga, aby realizowany przedmiot umowy spełniał wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411), ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440) oraz w ustawie z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnieniu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Dz.U. z 2024 r., poz. 731), a także były realizowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dla wszystkich osób fizycznych (w tym osób ze szczególnymi potrzebami z niepełnosprawnościami).

- W przypadku, gdy zapewnienie dostępności nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub organizacyjnych Zamawiający oraz Wykonawca zapewnią racjonalne usprawnienia, rozumiane jako niezbędne i odpowiednie dostosowania, które nie nakładają nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, a są konieczne, aby osoby ze szczególnymi potrzebami lub osoby z niepełnosprawnościami mogły skutecznie korzystać z usług, produktów lub efektów/rezultatów realizowanego zamówienia.

- Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT, wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi uwzględniać wszystkie wymagania obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Miejscowość i data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Wypełnia Wykonawca.

Poniższe wypełnia Wykonawca.