……………….., dn. …………………… 2026 r.
(miejscowość, data)
	DANE WYKONAWY [footnoteRef:1] [1:  Wypełnia Wykonawca.] 


	Nazwa firmy:
	

	Adres siedziby:
	

	Telefon:
	

	NIP:
	

	Regon:
	

	Adres e-mail:
	

	Osoba do kontaktu z Zamawiającym:
	



Znak sprawy: AAZ-053-231/18/26
WN-053_AAZ/01572/2026
Termin składania ofert do:  10.11.2026 r. 
na adres m.kaszewska@urad.edu.pl do godz. 10.00
Dostawa do: 11.12.2026 r. – postepowanie zakończone umową z Wykonawcą         
                                              
FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy: Zakup wibrometru laserowego na potrzeby Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
tj. zakup dotyczy:
Dostawa fabrycznie nowego, kompletnego i gotowego do eksploatacji dopplerowskiego wibrometru laserowego 100 kHz przeznaczonego do bezkontaktowego pomiaru drgań, wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprogramowaniem, dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi oraz szkoleniem dla pracowników Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymogi:
· Przedmiot umowy dostarczony do Zamawiającego ma być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz gotowy do eksploatacji, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i nie może być przedmiotem żadnych praw osób trzecich.
· posiada dotykowy wyświetlacz o przekątnej co najmniej 5”, pozwalający na podgląd parametrów i sterowanie
· zasada działania bazuje na efekcie Dopplera
· pozwala na bezkontaktowy pomiar drgań w odległościach w zakresie co najmniej
od 0,4 m do 30 m
· posiada funkcję automatycznego ustawienia ostrości wiązki lasera
· wyposażony jest w widzialny laser klasy 2 o mocy nie większej niż 1 mW, zgodny z IEC/EN 60825-1; dopuszcza się rozwiązanie równoważne zapewniające nie gorszą funkcję pomiarową i poziom bezpieczeństwa
· umożliwia pomiar drgań w zakresie częstotliwości od DC do co najmniej 100 kHz
· umożliwia pomiar prędkości drgań w zakresie od co najmniej 5 mm/s do co najmniej 2 m/s
· umożliwia pomiar przemieszczenia drgań w zakresie od co najmniej 0,001 mm do co najmniej 50 mm
· umożliwia pomiar przyspieszenia drgań w zakresie od co najmniej 1 m/s2 do co najmniej 100 000 m/s2
· wibrometr musi zostać wyposażony zarówno w interfejs analogowy, cyfrowy - połączenie z komputerem przy użyciu kabla sieciowego Ethernet oraz interfejsu WIFI
· posiada wyjścia lub funkcje udostępniające sygnał prędkości, przemieszczenia i przyspieszenia drgań; wszystkie te funkcje są dostarczone, uruchomione i objęte ceną oferty
· posiada adaptacyjną funkcję poprawy jakości sygnału podczas pomiaru powierzchni słabo odbijających światło, co najmniej równoważną funkcjonalnie z adaptacyjnym wzmocnieniem sygnału
· wyposażony w wyjście analogowe co najmniej ±4 V (pełen zakres) ze złączem BNC
· wyposażony w co najmniej dwa przełączane filtry górnoprzepustowe o częstotliwościach granicznych w zakresie 10-200 Hz (-3 dB); dopuszcza się realizację cyfrową
· umożliwiający ustawienie pasma pomiarowego co najmniej w zakresach do 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 25 kHz, 50 kHz oraz 100 kHz
· zestaw zawiera oprogramowanie do sterowania i akwizycji sygnału drganiowego, z licencją pozwalającą na legalne korzystanie z całego zestawu; wszystkie wymagane funkcje, w tym rejestracja danych oraz łączność Ethernet i WiFi, są uruchomione i objęte ceną oferty
· umożliwiający pracę w zakresie temperatur od co najmniej +5°C do 40°C
· posiadający stopień szczelności co najmniej IP64
· pobór mocy nie większy niż 25 W
· waga nie przekraczająca 3,5kg
· zgodny z normami:
a) laser safety IEC/EN 60825-1
b) Electrical safety IEC/EN 61010-1
c) EMC IEC/EN 61326-1
· zestaw zawiera:
a) zasilacz o napięciu 12V
b) niezbędne przewody i walizkę transportową
c) stabilny statyw z głowicą 3D umożliwiającą precyzyjne ustawienie
    położenia punktu pomiarowego
d) dokumentację techniczną
e) instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim
· gwarancja minimum 12 miesięcy
· termin dostawy: nie później niż do dnia 11 grudnia 2026 r.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
· dostarczenia kompletnego stanowiska do siedziby Zamawiającego;
· przeprowadzenia szkolenia dla minimum 6 pracowników Zamawiającego, w wymiarze minimum 1 dnia roboczego. 
Szkolenie powinno obejmować co najmniej:
· przygotowanie urządzenia do pracy, 
· konfigurację parametrów pomiarowych, 
· wykonywanie pomiarów drgań, 
· obsługę oprogramowania, 
· zapis i podstawową analizę danych, 
· zasady bezpiecznej eksploatacji urządzenia laserowego.

___________________________________________________________________________
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego [footnoteRef:2]: [2:  Poniższe wypełnia Wykonawca.] 

  KRYTERIUM CENA:

    za cenę  BRUTTO   w wysokości:  ………………………………………… zł    
 (słownie:………………………………………………………………………………..złotych)

     w tym NETTO   w wysokości:  …………….…...... zł   
(słownie:………………………………………………………………..……………… złotych)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	Lp.
	Nazwa
	J.M
Ilość
	Cena jedn. netto
	Cena jedn.
brutto

	1. 
	wibrometr laserowy

Model: 
	1
	
	



Akceptuję/oświadczam poniższe: 
· Warunki płatności: przelew odroczony - 14 dni.
· Warunki i termin realizacji dostawy:  do 11.12.2026 r.
· Ofertę należy złożyć:  do 10.11.2026 r. godz. 10.00.
· Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
· Minimalny okres gwarancji na urządzenia: 12 miesięcy.
· Powyższa cena obejmująca sprzęt, transport, uruchomienie i szkolenie stanowiskowe.
    
1. Jednocześnie oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalegam z płatnością podatków do Urzędu Skarbowego oraz z opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Oświadczam(my), że ja (my) niżej podpisany(ni) działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/wpisu w odpowiednim rejestrze, jestem/jesteśmy upoważniony/ upoważnieni do reprezentowania ww. wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).
4. Zamawiający wymaga, aby realizowany przedmiot umowy spełniał wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1411), ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440) oraz w ustawie z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnieniu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Dz.U. z 2024 r., poz. 731), a także były realizowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dla wszystkich osób fizycznych (w tym osób ze szczególnymi potrzebami z niepełnosprawnościami).
5. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub organizacyjnych Zamawiający oraz Wykonawca zapewnią racjonalne usprawnienia, rozumiane jako niezbędne i odpowiednie dostosowania, które nie nakładają nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, a są konieczne, aby osoby ze szczególnymi potrzebami lub osoby z niepełnosprawnościami mogły skutecznie korzystać z usług, produktów lub efektów/rezultatów realizowanego zamówienia.
6. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT, wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi uwzględniać wszystkie wymagania obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.
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